PLAN DE PRUEBAS – PLANTILLAS DE TEST CASES

Masajeador Linfático con ESP32 | Proyecto Integrador

PROYECTO: Masajeador Linfático ESP32    MÓDULO: Sensor de Presión    TESTER: ___________    FECHA: ___________    TIPO: Unitario

| TC-001 TEST CASE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimiento Asociado | RF-03 – El sensor de presión debe entregar señal estable dentro del rango de operación |  |  |
| Objetivo del Test | Verificar que el sensor de presión entregue una señal estable y coherente dentro del rango de trabajo |  |  |
| Precondiciones | ESP32 encendido, sensor de presión conectado, serial plotter abierto en PlatformIO |  |  |
| PASOS DEL TEST Y RESULTADOS ESPERADOS |  |  |  |
| # | INPUT | RESULTADO ESPERADO | STATUS |
| 1 | Encender el sistema sin aplicar presión al sensor | Valor de presión en ≈ 0 (reposo), señal estable sin fluctuaciones mayores a ±2 unidades | [ ] Pasa [ ] Fail |
| 2 | Aplicar presión gradual dentro del rango nominal (15–40 cmH₂O) | Señal sube de forma proporcional y suave, sin saltos bruscos ni ruido excesivo | [ ] Pasa [ ] Fail |
| 3 | Mantener presión constante durante 10 s y observar el plotter | Valor se estabiliza en el punto aplicado; variación ≤ ±2 unidades durante la ventana de observación | [ ] Pasa [ ] Fail |
| VALIDACIÓN |  |  |  |
| Resultado Real |  |  |  |
| EVIDENCIA |  |  |  |
| [ Screenshot o Archivo ] |  |  |  |
| STATUS GENERAL: [ ] PASÓ [ ] FALLÓ [ ] SE BLOQUEÓ [ ] NO SE EJECUTÓ |  |  |  |

PROYECTO: Masajeador Linfático ESP32    MÓDULO: Motor / PWM    TESTER: ___________    FECHA: ___________    TIPO: Unitario

| TC-002 TEST CASE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimiento Asociado | RF-01 – Vibración variable entre 5–30 Hz mediante señal PWM |  |  |
| Objetivo del Test | Validar que el motor vibrador sea activado correctamente mediante señal PWM generada desde el microcontrolador ESP32 |  |  |
| Precondiciones | ESP32 encendido, motor conectado al driver correspondiente, osciloscopio o serial plotter disponible |  |  |
| PASOS DEL TEST Y RESULTADOS ESPERADOS |  |  |  |
| # | INPUT | RESULTADO ESPERADO | STATUS |
| 1 | Configurar duty cycle al 20% desde firmware (≈ 5 Hz efecto) | Motor vibra a baja intensidad; señal PWM visible en osciloscopio dentro del rango bajo | [ ] Pasa [ ] Fail |
| 2 | Aumentar duty cycle al 60% (frecuencia media) | Intensidad de vibración aumenta perceptiblemente; señal PWM aumenta proporcionalmente | [ ] Pasa [ ] Fail |
| 3 | Llevar duty cycle al 100% (≈ 30 Hz / máxima intensidad) | Motor vibra a máxima intensidad; señal PWM indica ciclo completo; no se detectan oscilaciones anormales | [ ] Pasa [ ] Fail |
| VALIDACIÓN |  |  |  |
| Resultado Real |  |  |  |
| EVIDENCIA |  |  |  |
| [ Screenshot o Archivo ] |  |  |  |
| STATUS GENERAL: [ ] PASÓ [ ] FALLÓ [ ] SE BLOQUEÓ [ ] NO SE EJECUTÓ |  |  |  |

PROYECTO: Masajeador Linfático ESP32    MÓDULO: Indicador LED    TESTER: ___________    FECHA: ___________    TIPO: Unitario

| TC-003 TEST CASE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimiento Asociado | RF-05 – Indicador LED se enciende al encender el sistema |  |  |
| Objetivo del Test | Confirmar que el indicador LED se enciende correctamente al iniciar el sistema |  |  |
| Precondiciones | ESP32 con firmware cargado, LED conectado al GPIO correspondiente, sistema apagado |  |  |
| PASOS DEL TEST Y RESULTADOS ESPERADOS |  |  |  |
| # | INPUT | RESULTADO ESPERADO | STATUS |
| 1 | Conectar la alimentación al ESP32 | El LED indicador se enciende en menos de 2 s tras aplicar alimentación | [ ] Pasa [ ] Fail |
| 2 | Verificar visualmente el estado del LED | LED encendido de forma continua y estable, sin parpadeo no intencional | [ ] Pasa [ ] Fail |
| 3 | Desconectar la alimentación | LED se apaga inmediatamente al retirar la alimentación | [ ] Pasa [ ] Fail |
| VALIDACIÓN |  |  |  |
| Resultado Real |  |  |  |
| EVIDENCIA |  |  |  |
| [ Screenshot o Archivo ] |  |  |  |
| STATUS GENERAL: [ ] PASÓ [ ] FALLÓ [ ] SE BLOQUEÓ [ ] NO SE EJECUTÓ |  |  |  |

PROYECTO: Masajeador Linfático ESP32    MÓDULO: Comunicación ESP32 ↔ Web    TESTER: ___________    FECHA: ___________    TIPO: Integración

| TC-004 TEST CASE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimiento Asociado | RF-04 – Datos enviados por el ESP32 son recibidos y procesados por la interfaz web |  |  |
| Objetivo del Test | Verificar que los datos enviados por el ESP32 sean recibidos y procesados correctamente por la interfaz web |  |  |
| Precondiciones | ESP32 y dispositivo cliente en la misma red Wi-Fi; servidor web activo; navegador abierto en la IP del ESP32 |  |  |
| PASOS DEL TEST Y RESULTADOS ESPERADOS |  |  |  |
| # | INPUT | RESULTADO ESPERADO | STATUS |
| 1 | Conectar el navegador web a la dirección IP del ESP32 | La interfaz web carga correctamente y muestra el panel de monitoreo | [ ] Pasa [ ] Fail |
| 2 | Aplicar presión al sensor; observar valores en la web | Los valores de presión mostrados en la web corresponden en tiempo real a los datos del sensor (latencia ≤ 500 ms) | [ ] Pasa [ ] Fail |
| 3 | Cambiar parámetros de vibración desde la interfaz web | El ESP32 recibe el comando y actualiza la señal PWM del motor; el cambio es confirmado visualmente en la UI | [ ] Pasa [ ] Fail |
| VALIDACIÓN |  |  |  |
| Resultado Real |  |  |  |
| EVIDENCIA |  |  |  |
| [ Screenshot o Archivo ] |  |  |  |
| STATUS GENERAL: [ ] PASÓ [ ] FALLÓ [ ] SE BLOQUEÓ [ ] NO SE EJECUTÓ |  |  |  |

PROYECTO: Masajeador Linfático ESP32    MÓDULO: Servidor Web / Red    TESTER: ___________    FECHA: ___________    TIPO: Integración

| TC-005 TEST CASE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimiento Asociado | RF-04 – El sistema debe detectar desconexión del servidor |  |  |
| Objetivo del Test | Validar que el sistema detecta y reporta correctamente la desconexión del cliente web |  |  |
| Precondiciones | ESP32 encendido con servidor activo, cliente conectado desde el navegador |  |  |
| PASOS DEL TEST Y RESULTADOS ESPERADOS |  |  |  |
| # | INPUT | RESULTADO ESPERADO | STATUS |
| 1 | Con el cliente conectado, cerrar abruptamente el navegador o pestaña | El ESP32 detecta la desconexión en ≤ 5 s y registra el evento (log serial o indicador visual) | [ ] Pasa [ ] Fail |
| 2 | Desconectar el cliente de la red Wi-Fi sin cerrar el navegador | El servidor detecta timeout de conexión y libera el socket correctamente | [ ] Pasa [ ] Fail |
| 3 | Volver a conectar el cliente | La reconexión se establece exitosamente y la interfaz se recupera sin reiniciar el ESP32 | [ ] Pasa [ ] Fail |
| VALIDACIÓN |  |  |  |
| Resultado Real |  |  |  |
| EVIDENCIA |  |  |  |
| [ Screenshot o Archivo ] |  |  |  |
| STATUS GENERAL: [ ] PASÓ [ ] FALLÓ [ ] SE BLOQUEÓ [ ] NO SE EJECUTÓ |  |  |  |

PROYECTO: Masajeador Linfático ESP32    MÓDULO: Sensor de Presión / Calibración    TESTER: ___________    FECHA: ___________    TIPO: Sistema (Funcional)

| TC-006 TEST CASE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimiento Asociado | RF-02 – Verificar offset: presión registrada = 0 cuando el sensor está en reposo |  |  |
| Objetivo del Test | Verificar que el sistema registra 0 de presión (o valor dentro de banda de ruido aceptable) cuando el sensor está en reposo |  |  |
| Precondiciones | ESP32 encendido, sensor sin ninguna presión aplicada, serial plotter o interfaz web activa |  |  |
| PASOS DEL TEST Y RESULTADOS ESPERADOS |  |  |  |
| # | INPUT | RESULTADO ESPERADO | STATUS |
| 1 | Iniciar el sistema con el sensor libre (sin presión) | Lectura de presión muestra 0 ± banda de ruido aceptada (e.g. ≤ 2 unidades) | [ ] Pasa [ ] Fail |
| 2 | Dejar el sistema en reposo 60 s y registrar valores | Los valores permanecen estables en la zona de reposo; no hay drift significativo | [ ] Pasa [ ] Fail |
| 3 | Mover ligeramente el cable del sensor sin aplicar presión real | Cualquier variación es transitoria; lectura vuelve a zona de reposo en < 3 s | [ ] Pasa [ ] Fail |
| VALIDACIÓN |  |  |  |
| Resultado Real |  |  |  |
| EVIDENCIA |  |  |  |
| [ Screenshot o Archivo ] |  |  |  |
| STATUS GENERAL: [ ] PASÓ [ ] FALLÓ [ ] SE BLOQUEÓ [ ] NO SE EJECUTÓ |  |  |  |

PROYECTO: Masajeador Linfático ESP32    MÓDULO: Interfaz Web / Presión    TESTER: ___________    FECHA: ___________    TIPO: Sistema (Funcional)

| TC-007 TEST CASE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimiento Asociado | RF-02 – Cambios visuales ante variaciones de presión por encima del umbral |  |  |
| Objetivo del Test | Observar que la interfaz web muestra cambios visuales cuando la presión supera el umbral definido |  |  |
| Precondiciones | Sistema en línea, interfaz web activa, umbral superior configurado en firmware |  |  |
| PASOS DEL TEST Y RESULTADOS ESPERADOS |  |  |  |
| # | INPUT | RESULTADO ESPERADO | STATUS |
| 1 | Aplicar presión gradualmente hasta justo por debajo del umbral superior | Interfaz muestra barra/indicador en zona normal (color verde o neutro) | [ ] Pasa [ ] Fail |
| 2 | Superar el umbral superior de presión | Interfaz cambia a indicación de alerta (color rojo, barra al límite, o icono de advertencia) | [ ] Pasa [ ] Fail |
| 3 | Reducir presión por debajo del umbral | La indicación de alerta desaparece y la interfaz regresa al estado normal | [ ] Pasa [ ] Fail |
| VALIDACIÓN |  |  |  |
| Resultado Real |  |  |  |
| EVIDENCIA |  |  |  |
| [ Screenshot o Archivo ] |  |  |  |
| STATUS GENERAL: [ ] PASÓ [ ] FALLÓ [ ] SE BLOQUEÓ [ ] NO SE EJECUTÓ |  |  |  |

PROYECTO: Masajeador Linfático ESP32    MÓDULO: Interfaz Web / Presión    TESTER: ___________    FECHA: ___________    TIPO: Sistema (Funcional)

| TC-008 TEST CASE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimiento Asociado | RF-02 – Cambios visuales ante variaciones de presión por debajo del umbral |  |  |
| Objetivo del Test | Observar que la interfaz web muestra cambios visuales cuando la presión cae por debajo del umbral mínimo definido |  |  |
| Precondiciones | Sistema en línea, interfaz web activa, umbral inferior configurado en firmware |  |  |
| PASOS DEL TEST Y RESULTADOS ESPERADOS |  |  |  |
| # | INPUT | RESULTADO ESPERADO | STATUS |
| 1 | Operar el dispositivo dentro del rango nominal de presión | Interfaz muestra estado normal; indicadores en zona verde/aceptable | [ ] Pasa [ ] Fail |
| 2 | Reducir la presión hasta quedar por debajo del umbral mínimo | Interfaz muestra indicación de presión insuficiente (color amarillo, ícono informativo o barra en zona baja) | [ ] Pasa [ ] Fail |
| 3 | Volver a aplicar presión dentro del rango nominal | La indicación de presión baja desaparece; interfaz regresa a estado normal | [ ] Pasa [ ] Fail |
| VALIDACIÓN |  |  |  |
| Resultado Real |  |  |  |
| EVIDENCIA |  |  |  |
| [ Screenshot o Archivo ] |  |  |  |
| STATUS GENERAL: [ ] PASÓ [ ] FALLÓ [ ] SE BLOQUEÓ [ ] NO SE EJECUTÓ |  |  |  |

PROYECTO: Masajeador Linfático ESP32    MÓDULO: Hardware / Ergonomía    TESTER: ___________    FECHA: ___________    TIPO: Usuario y Seguridad

| TC-009 TEST CASE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimiento Asociado | RNF-03 – Ergonomía evaluada mediante pruebas de agarre manual |  |  |
| Objetivo del Test | Evaluar la ergonomía del dispositivo con al menos 3 usuarios distintos mediante pruebas de agarre manual |  |  |
| Precondiciones | Prototipo físico disponible, al menos 3 evaluadores, formulario de evaluación ergonómica preparado |  |  |
| PASOS DEL TEST Y RESULTADOS ESPERADOS |  |  |  |
| # | INPUT | RESULTADO ESPERADO | STATUS |
| 1 | Solicitar a cada evaluador que tome el dispositivo con la mano dominante durante 2 min | El 80 % de los evaluadores reporta agarre cómodo sin esfuerzo excesivo | [ ] Pasa [ ] Fail |
| 2 | Solicitar al evaluador que opere los controles sin ayuda | El evaluador puede activar/desactivar el dispositivo sin cambiar el agarre; sin quejas de accesibilidad | [ ] Pasa [ ] Fail |
| 3 | Evaluar fatiga muscular tras 5 min de uso continuo | Ningún evaluador reporta dolor o fatiga significativa; calificación promedio de comodidad ≥ 3/5 | [ ] Pasa [ ] Fail |
| VALIDACIÓN |  |  |  |
| Resultado Real |  |  |  |
| EVIDENCIA |  |  |  |
| [ Screenshot o Archivo ] |  |  |  |
| STATUS GENERAL: [ ] PASÓ [ ] FALLÓ [ ] SE BLOQUEÓ [ ] NO SE EJECUTÓ |  |  |  |

PROYECTO: Masajeador Linfático ESP32    MÓDULO: Hardware / Térmica    TESTER: ___________    FECHA: ___________    TIPO: Usuario y Seguridad

| TC-010 TEST CASE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimiento Asociado | RNF-01 – Temperatura de carcasa ≤ 40°C tras 10 min de uso continuo |  |  |
| Objetivo del Test | Monitorear la temperatura de la carcasa durante 10 min de uso continuo para asegurar que no quema al usuario |  |  |
| Precondiciones | Prototipo ensamblado, termómetro infrarrojo disponible, batería cargada al 100% |  |  |
| PASOS DEL TEST Y RESULTADOS ESPERADOS |  |  |  |
| # | INPUT | RESULTADO ESPERADO | STATUS |
| 1 | Encender el dispositivo en modo de operación normal (motor al 60% PWM) | Temperatura inicial de carcasa registrada (valor de referencia) | [ ] Pasa [ ] Fail |
| 2 | Registrar temperatura exterior de carcasa cada 2 min durante 10 min | La temperatura aumenta gradualmente pero no supera los 40°C en ningún punto de la carcasa | [ ] Pasa [ ] Fail |
| 3 | Verificar zona de mayor calor (cerca del driver de motor / ESP32) | Temperatura máxima registrada ≤ 40°C; no hay puntos calientes > 50°C en zonas de contacto con usuario | [ ] Pasa [ ] Fail |
| VALIDACIÓN |  |  |  |
| Resultado Real |  |  |  |
| EVIDENCIA |  |  |  |
| [ Screenshot o Archivo ] |  |  |  |
| STATUS GENERAL: [ ] PASÓ [ ] FALLÓ [ ] SE BLOQUEÓ [ ] NO SE EJECUTÓ |  |  |  |

PROYECTO: Masajeador Linfático ESP32    MÓDULO: Gestión de Energía    TESTER: ___________    FECHA: ___________    TIPO: Usuario y Seguridad

| TC-011 TEST CASE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimiento Asociado | RNF-02 – Batería debe durar desde 100% hasta corte por bajo voltaje |  |  |
| Objetivo del Test | Medir el tiempo de descarga de la batería desde el 100% hasta el corte automático por bajo voltaje |  |  |
| Precondiciones | Batería cargada al 100%, sistema en modo de operación nominal, cronómetro disponible |  |  |
| PASOS DEL TEST Y RESULTADOS ESPERADOS |  |  |  |
| # | INPUT | RESULTADO ESPERADO | STATUS |
| 1 | Iniciar operación con batería al 100% en modo nominal (motor al 60%, sensor activo, Wi-Fi activo) | Sistema opera normalmente; nivel de batería se puede monitorear por serial o interfaz | [ ] Pasa [ ] Fail |
| 2 | Registrar nivel de batería cada 15 min hasta llegar a zona crítica | Curva de descarga coherente; el sistema emite advertencia visual/sonora al llegar al umbral de bajo voltaje configurado | [ ] Pasa [ ] Fail |
| 3 | Esperar el corte automático por protección de bajo voltaje | El sistema se apaga de forma segura antes de que la batería llegue a voltaje de daño (≥ 3.0 V por celda LiPo) | [ ] Pasa [ ] Fail |
| VALIDACIÓN |  |  |  |
| Resultado Real |  |  |  |
| EVIDENCIA |  |  |  |
| [ Screenshot o Archivo ] |  |  |  |
| STATUS GENERAL: [ ] PASÓ [ ] FALLÓ [ ] SE BLOQUEÓ [ ] NO SE EJECUTÓ |  |  |  |

PROYECTO: Masajeador Linfático ESP32    MÓDULO: Hardware / Protección    TESTER: ___________    FECHA: ___________    TIPO: Sistema (Funcional)

| TC-012 TEST CASE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimiento Asociado | RNF-05 – El dispositivo resiste exposición a polvo y agua sin afectar funcionamiento interno |  |  |
| Objetivo del Test | Verificar que el dispositivo mantiene funcionamiento normal tras exposición controlada a polvo y salpicaduras de agua |  |  |
| Precondiciones | Prototipo ensamblado con carcasa, paño húmedo y entorno con polvo disponible |  |  |
| PASOS DEL TEST Y RESULTADOS ESPERADOS |  |  |  |
| # | INPUT | RESULTADO ESPERADO | STATUS |
| 1 | Exponer la superficie externa a polvo fino durante 30 s y luego limpiar con paño seco | El polvo no penetra al interior; el dispositivo opera normalmente tras la limpieza | [ ] Pasa [ ] Fail |
| 2 | Aplicar salpicaduras de agua en la carcasa (no sumersión) desde 30 cm de distancia | El agua no ingresa al interior; el dispositivo continúa operando sin interrupciones | [ ] Pasa [ ] Fail |
| 3 | Operar el dispositivo durante 2 min post-exposición | Todas las funciones (sensor, motor, LED, Wi-Fi) responden correctamente; sin cortocircuitos ni comportamiento anormal | [ ] Pasa [ ] Fail |
| VALIDACIÓN |  |  |  |
| Resultado Real |  |  |  |
| EVIDENCIA |  |  |  |
| [ Screenshot o Archivo ] |  |  |  |
| STATUS GENERAL: [ ] PASÓ [ ] FALLÓ [ ] SE BLOQUEÓ [ ] NO SE EJECUTÓ |  |  |  |

PROYECTO: Masajeador Linfático ESP32    MÓDULO: Hardware / Acústica    TESTER: ___________    FECHA: ___________    TIPO: Sistema (Funcional)

| TC-013 TEST CASE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimiento Asociado | RNF-06 – Nivel de ruido del dispositivo no supera los 50 dB durante operación |  |  |
| Objetivo del Test | Medir el nivel de ruido del dispositivo en operación para asegurar que no supera los 50 dB |  |  |
| Precondiciones | Aplicación medidora de dB instalada en smartphone (o sonómetro), entorno silencioso (ruido ambiente < 35 dB) |  |  |
| PASOS DEL TEST Y RESULTADOS ESPERADOS |  |  |  |
| # | INPUT | RESULTADO ESPERADO | STATUS |
| 1 | Medir ruido ambiente sin encender el dispositivo | Ruido de fondo < 35 dB; se establece línea base | [ ] Pasa [ ] Fail |
| 2 | Encender el dispositivo en modo nominal (motor al 60%) y medir a 30 cm de distancia | Nivel de ruido ≤ 50 dB a 30 cm del dispositivo | [ ] Pasa [ ] Fail |
| 3 | Subir motor al 100% y volver a medir | Incluso a máxima intensidad, el nivel de ruido no supera los 50 dB a 30 cm | [ ] Pasa [ ] Fail |
| VALIDACIÓN |  |  |  |
| Resultado Real |  |  |  |
| EVIDENCIA |  |  |  |
| [ Screenshot o Archivo ] |  |  |  |
| STATUS GENERAL: [ ] PASÓ [ ] FALLÓ [ ] SE BLOQUEÓ [ ] NO SE EJECUTÓ |  |  |  |